## Slide 1: Q
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
Zwei-Namen Eponym
(P steht für Pressure, Druck)
Applanationstonometrie

## Slide 2: A
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
Applanationstonometrie

## Slide 3: Q
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
Was zum…
…F steht für
Wofür steht A?
I-F-Prinzip
in Worten
Applanationstonometrie

## Slide 4: A
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
I-F-Prinzip
in Worten
Applanationstonometrie

## Slide 5: Q
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
  Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
zwei Worte
Applanationstonometrie

## Slide 6: A
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
  Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
Applanationstonometrie

## Slide 7: Q
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
  Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
    größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
höher vs. niedriger
Applanationstonometrie

## Slide 8: A
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch
  die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
  Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das
  eine noch das andere.
    größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
Applanationstonometrie

## Slide 9
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
  Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
    größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
Damit das Imbert-Fick-Prinzip exakt anwendbar ist, sollte der einzige Widerstand gegen die Abflachung der Innendruck der Kugel sein. Die Hornhaut ist jedoch kein ideales Modell: Sie besitzt aufgrund ihrer Materialeigenschaften eine eigene Festigkeit und widersetzt sich daher der Verformung.Dieser inhärente strukturelle Widerstand der Hornhaut addiert sich zu dem im Auge herrschenden Druck, wodurch der gemessene Druckwert fälschlicherweise zu hoch ausfällt. (Und je dicker die Hornhaut ist, desto höher fällt der Messwert aus.)
Applanationstonometrie
Keine Frage – fahren Sie fort, wenn Sie bereit sind.

## Slide 10
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
  Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
    größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
Damit das Imbert-Fick-Prinzip exakt anwendbar ist, sollte der einzige Widerstand gegen die Abflachung der Innendruck der Kugel sein. Die Hornhaut ist jedoch kein ideales Modell: Sie besitzt aufgrund ihrer Materialeigenschaften eine eigene Festigkeit und widersetzt sich daher der Verformung. Die natürliche Eigensteifigkeit der Hornhaut erhöht den Widerstand gegen die Applanation zusätzlich zum tatsächlichen Augeninnendruck. Dadurch wird der gemessene Augeninnendruck überschätzt. Je dicker die Hornhaut, desto stärker ist dieser Effekt.
Applanationstonometrie
Keine Frage – fahren Sie fort, wenn Sie bereit sind

## Slide 11: Q
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
  Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
    größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
    Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
höher vs. niedriger
Applanationstonometrie

## Slide 12: A
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
  Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
    größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
    Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
Applanationstonometrie

## Slide 13
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
  Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
    größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
    Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
Andererseits: Die erste Augenstruktur, auf die die Spitze des Applanationstonometers trifft, ist der Tränenfilm. Sobald Kontakt mit dem Tränenfilm entsteht, bildet sich eine Flüssigkeitsbrücke zwischen der Hornhaut und der Tonometerspitze. Die Oberflächenspannung des Wassers in dieser Flüssigkeitsbrücke erzeugt eine Kapillaranziehung, die einen leichten ‚Zug‘ auf die Tonometerspitze ausübt und sie zur Hornhaut hinzieht.Da diese Kraft die Applanatorspitze nach vorne zieht, führt dies zu einem fälschlicherweise zu niedrigen Druckwert.
Applanationstonometrie
Keine Frage – fahren Sie fort, wenn Sie bereit sind

## Slide 14
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
  Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
    größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
    Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
Andererseits: Die erste Augenstruktur, auf die die Spitze des Applanationstonometers trifft, ist der Tränenfilm. Sobald Kontakt mit dem Tränenfilm entsteht, bildet sich eine Flüssigkeitsbrücke zwischen der Hornhaut und der Tonometerspitze. Die Oberflächenspannung des Wassers in dieser Flüssigkeitsbrücke erzeugt eine Kapillaranziehung, die einen leichten ‚Zug‘ auf die Tonometerspitze ausübt und sie zur Hornhaut hinzieht. Da diese Kraft die Applanatorspitze nach vorne zieht, führt dies zu einem fälschlicherweise zu niedrigen Druckwert.
Applanationstonometrie
Keine Frage – fahren Sie fort, wenn Sie bereit sind

## Slide 15
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
  Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
    größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
    Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
Damit ein Applanationsgerät zuverlässige Messwerte liefert, muss es diese Einflüsse mit einbeziehen. Glücklicherweise war der brillante Dr. Goldmann dieser Herausforderung (größtenteils) gewachsen…
Applanationstonometrie
Keine Frage – fahren Sie fort, wenn Sie bereit sind

## Slide 16
Stan, der König der Augen!
Hans Goldmann
1899–1991
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
  Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
    größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
    Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
Damit ein Applanationsgerät zuverlässige Messwerte liefert, muss es diese Einflüsse mit einbeziehen. Glücklicherweise war der brillante Dr. Goldmann dieser Herausforderung (größtenteils) gewachsen…
Applanationstonometrie
Keine Frage – zollen Sie ihm Ihren Respekt, dann fahren Sie fort

## Slide 17: Q
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
  Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
    größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
    Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
  Dr. Goldmann stellte fest, dass bei einem Applanationsdurchmesser von 3,06 mm die Effekte der Kapillaranziehung des Tränenfilms und des Widerstands durch die Hornhautdicke einander ausgleichen – vorausgesetzt, die zentrale Hornhautdicke beträgt 520 µm.
Applanationstonometrie
#.##
#

## Slide 18: A
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
  Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
    größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
    Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
  Dr. Goldmann stellte fest, dass bei einem Applanationsdurchmesser von 3,06 mm die Effekte der Kapillaranziehung des Tränenfilms und des Widerstands durch die Hornhautdicke einander ausgleichen – vorausgesetzt, die zentrale Hornhautdicke beträgt 520 µm.
Applanationstonometrie

## Slide 19
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
  Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
    größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
    Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
  Dr. Goldmann stellte fest, dass bei einem Applanationsdurchmesser von 3,06 mm die Effekte der Kapillaranziehung des Tränenfilms und des Widerstands durch die Hornhautdicke einander ausgleichen – vorausgesetzt, die zentrale Hornhautdicke beträgt 520 µm.
    Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 µm liegt, mit geringen Schwankungen.
Applanationstonometrie
Keine Frage – fahren Sie fort, wenn Sie bereit sind

## Slide 20
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
  Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
    größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
    Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
  Dr. Goldmann stellte fest, dass bei einem Applanationsdurchmesser von 3,06 mm die Effekte der Kapillaranziehung des Tränenfilms und des Widerstands durch die Hornhautdicke einander ausgleichen – vorausgesetzt, die zentrale Hornhautdicke beträgt 520 µm.
    Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 µm liegt, mit geringen Schwankungen.
Applanationstonometrie
(Heute wissen wir, dass die CCT im Durchschnitt bei etwa 550 liegt, wobei es große individuelle Schwankungen gibt)
Keine Frage – fahren Sie fort, wenn Sie bereit sind

## Slide 21
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
  Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
    größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
    Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
  Dr. Goldmann stellte fest, dass bei einem Applanationsdurchmesser von 3,06 mm die Effekte der Kapillaranziehung des Tränenfilms und des Widerstands durch die Hornhautdicke einander ausgleichen – vorausgesetzt, die zentrale Hornhautdicke beträgt 520 µm.
    Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 µm liegt, mit geringen Schwankungen.
    Wenn die beiden Halbkreise (Mires) korrekt aufeinander ausgerichtet sind, hat die abgeflachte Hornhautfläche einen Durchmesser von 3,06 mm.
Applanationstonometrie
Keine Frage – fahren Sie fort, wenn Sie bereit sind

## Slide 22: F
(bei der Annahme, die CCT liegt bei 520µm)
Basierend auf dem ImDer Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
  größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
  Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
Dr. Goldmann stellte fest, dass bei einem Applanationsdurchmesser von 3,06 mm die Effekte der Kapillaranziehung des Tränenfilms und des Widerstands durch die Hornhautdicke einander ausgleichen – vorausgesetzt, die zentrale Hornhautdicke beträgt 520 µm.
  Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 µm liegt, mit geringen Schwankungen.
  Wenn die beiden Halbkreise (Mires) korrekt aufeinander ausgerichtet sind, hat die abgeflachte Hornhautfläche einen Durchmesser von 3,06 mm.
Applanationstonometrie
Dies bedeutet, dass Applanations-Augeninnendruckmessungen ungenau sind, wenn die CCT nicht 520 beträgt. Ist das der Fall?
Ja, das ist der Fall
In welche Richtung, d. h. zu hoch oder zu niedrig?
Das hängt davon ab – wenn die CCT > 520 ist, liegt der Messwert höher als der tatsächliche Augeninnendruck, während er bei < 520 niedriger
Warum verwenden wir dann nicht einfach einen „CCT-Korrekturfaktor“, um den mittels Applanation ermittelten Augeninnendruck anzupassen?
Weil die Beziehung zwischen CCT und dem durch Applanation gemessenen Augeninnendruck leider nicht linear ist und noch nicht vollständig verstanden wird. Daher gibt es laut der neuesten (2022) Ausgabe des Glaukom-Lehrbuchs „keinen validierten Korrekturfaktor für den Einfluss der CCT auf Applanationstonometer“.
Gibt es Methoden zur IOD-Messung, die nicht vom CCT beeinflusst werden? Warum gelten diese nicht als „Goldstandard“ und sind nicht weit verbreitet?
Ja. Keine Ahnung.

## Slide 23: A
Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
  größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
  Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
Dr. Goldmann stellte fest, dass bei einem Applanationsdurchmesser von 3,06 mm die Effekte der Kapillaranziehung des Tränenfilms und des Widerstands durch die Hornhautdicke einander ausgleichen – vorausgesetzt, die zentrale Hornhautdicke beträgt 520 µm.
  Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 µm liegt, mit geringen Schwankungen.
  Wenn die beiden Halbkreise (Mires) korrekt aufeinander ausgerichtet sind, hat die abgeflachte Hornhautfläche einen Durchmesser von 3,06 mm.
Applanationstonometrie
Dies bedeutet, dass Applanations-Augeninnendruckmessungen ungenau sind, wenn die CCT nicht 520 beträgt. Ist das der Fall?
Ja, das ist der Fall.
In welche Richtung, d. h. zu hoch oder zu niedrig?
Das hängt davon ab – wenn CCT > 520 ist, liegt der Messwert höher als der tatsächliche Augeninnendruck, während er bei < 520 niedriger
Warum verwenden wir dann nicht einfach einen „CCT-Korrekturfaktor“, um den mittels Applanation ermittelten Augeninnendruck anzupassen?
Weil die Beziehung zwischen CCT und dem durch Applanation gemessenen Augeninnendruck leider nicht linear ist und noch nicht vollständig verstanden wird. Daher gibt es laut der neuesten (2022) Ausgabe des Glaukom-Lehrbuchs „keinen validierten Korrekturfaktor für den Einfluss der CCT auf Applanationstonometer“.
Gibt es Methoden zur IOD-Messung, die nicht vom CCT beeinflusst werden? Warum gelten diese nicht als „Goldstandard“ und sind nicht weit verbreitet?
Ja. Keine Ahnung.
(bei der Annahme, die CCT liegt bei 520µm)

## Slide 24: F
Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
  größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
  Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
Dr. Goldmann stellte fest, dass bei einem Applanationsdurchmesser von 3,06 mm die Effekte der Kapillaranziehung des Tränenfilms und des Widerstands durch die Hornhautdicke einander ausgleichen – vorausgesetzt, die zentrale Hornhautdicke beträgt 520 µm.
  Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 µm liegt, mit geringen Schwankungen.
  Wenn die beiden Halbkreise (Mires) korrekt aufeinander ausgerichtet sind, hat die abgeflachte Hornhautfläche einen Durchmesser von 3,06 mm.
Applanationstonometrie
Dies bedeutet, dass Applanations-Augeninnendruckmessungen ungenau sind, wenn die CCT nicht 520 beträgt. Ist das der Fall?
Ja, das ist der Fall.
In welche Richtung, d.h. zu hoch oder zu niedrig?
Das hängt davon ab – wenn CCT > 520 ist, liegt der Messwert höher als der tatsächliche Augeninnendruck, während er bei < 520 niedriger
Warum verwenden wir dann nicht einfach einen „CCT-Korrekturfaktor“, um den mittels Applanation ermittelten Augeninnendruck anzupassen?
Weil die Beziehung zwischen CCT und dem durch Applanation gemessenen Augeninnendruck leider nicht linear ist und noch nicht vollständig verstanden wird. Daher gibt es laut der neuesten (2022) Ausgabe des Glaukom-Lehrbuchs „keinen validierten Korrekturfaktor für den Einfluss der CCT auf Applanationstonometer“.
Gibt es Methoden zur IOD-Messung, die nicht vom CCT beeinflusst werden? Warum gelten diese nicht als „Goldstandard“ und sind nicht weit verbreitet?
Ja. Keine Ahnung.
(bei der Annahme, die CCT liegt bei 520µm)

## Slide 25: Fragen und Antworten
Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
  größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
  Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
Dr. Goldmann stellte fest, dass bei einem Applanationsdurchmesser von 3,06 mm die Effekte der Kapillaranziehung des Tränenfilms und des Widerstands durch die Hornhautdicke einander ausgleichen – vorausgesetzt, die zentrale Hornhautdicke beträgt 520 µm.
  Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 µm liegt, mit geringen Schwankungen.
  Wenn die beiden Halbkreise (Mires) korrekt aufeinander ausgerichtet sind, hat die abgeflachte Hornhautfläche einen Durchmesser von 3,06 mm.
Applanationstonometrie
Dies bedeutet, dass Applanations-Augeninnendruckmessungen ungenau sind, wenn die CCT nicht 520 beträgt. Ist das der Fall?
Ja, das ist der Fall.
In welche Richtung, d.h. zu hoch oder zu niedrig?
Das hängt davon ab – wenn die CCT > 520 ist, liegt der Messwert höher als der tatsächliche Augeninnendruck, während er bei einem Wert von < 520 niedriger ist.
Warum verwenden wir dann nicht einfach einen „CCT-Korrekturfaktor“, um den mittels Applanation ermittelten Augeninnendruck anzupassen?
Weil die Beziehung zwischen CCT und dem durch Applanation gemessenen Augeninnendruck leider nicht linear ist und noch nicht vollständig verstanden wird. Daher gibt es laut der neuesten (2022) Ausgabe des Glaukom-Lehrbuchs „keinen validierten Korrekturfaktor für den Einfluss der CCT auf Applanationstonometer“.
Gibt es Methoden zur IOD-Messung, die nicht vom CCT beeinflusst werden? Warum gelten diese nicht als „Goldstandard“ und sind nicht weit verbreitet?
Ja. Keine Ahnung.
(bei der Annahme, die CCT liegt bei 520µm)

## Slide 26: A
Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
  größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
  Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
Dr. Goldmann stellte fest, dass bei einem Applanationsdurchmesser von 3,06 mm die Effekte der Kapillaranziehung des Tränenfilms und des Widerstands durch die Hornhautdicke einander ausgleichen – vorausgesetzt, die zentrale Hornhautdicke beträgt 520 µm.
  Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 µm liegt, mit geringen Schwankungen.
  Wenn die beiden Halbkreise (Mires) korrekt aufeinander ausgerichtet sind, hat die abgeflachte Hornhautfläche einen Durchmesser von 3,06 mm.
Applanationstonometrie
Dies bedeutet, dass Applanations-Augeninnendruckmessungen ungenau sind, wenn die CCT nicht 520 beträgt. Ist das der Fall?
Ja, das ist der Fall.
In welche Richtung, d.h. zu hoch oder zu niedrig?
Das hängt davon ab – wenn die CCT > 520 ist, liegt der Messwert höher als der tatsächliche Augeninnendruck, während er bei einem Wert von < 520 niedriger ist.
Warum verwenden wir dann nicht einfach einen „CCT-Korrekturfaktor“, um den mittels Applanation ermittelten Augeninnendruck anzupassen?
Weil die Beziehung zwischen CCT und dem durch Applanation gemessenen Augeninnendruck leider nicht linear ist und noch nicht vollständig verstanden wird. Daher gibt es laut der neuesten (2022) Ausgabe des Glaukom-Lehrbuchs „keinen validierten Korrekturfaktor für den Einfluss der CCT auf Applanationstonometer“.
Gibt es Methoden zur Messung des Augeninnendrucks, die nicht vom CCT beeinflusst werden? Warum gelten diese nicht als „Goldstandard“ und sind nicht weit verbreitet?
Ja. Keine Ahnung.
(bei der Annahme, die CCT liegt bei 520µm)

## Slide 27: F
Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
  größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
  Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
Dr. Goldmann stellte fest, dass bei einem Applanationsdurchmesser von 3,06 mm die Effekte der Kapillaranziehung des Tränenfilms und des Widerstands durch die Hornhautdicke einander ausgleichen – vorausgesetzt, die zentrale Hornhautdicke beträgt 520 µm.
  Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 µm liegt, mit geringen Schwankungen.
  Wenn die beiden Halbkreise (Mires) korrekt aufeinander ausgerichtet sind, hat die abgeflachte Hornhautfläche einen Durchmesser von 3,06 mm.
Applanationstonometrie
Dies bedeutet, dass Applanations-Augeninnendruckmessungen ungenau sind, wenn die CCT nicht 520 beträgt. Ist das der Fall?
Ja, das ist der Fall.
In welche Richtung, d.h. zu hoch oder zu niedrig?
Das hängt davon ab – wenn die CCT > 520 ist, liegt der Messwert höher als der tatsächliche Augeninnendruck, während er bei einem Wert von < 520 niedriger ist.
Warum verwenden wir dann nicht einfach einen „CCT-Korrekturfaktor“, um den mittels Applanation ermittelten Augeninnendruck anzupassen?
Weil die Beziehung zwischen CCT und dem durch Applanation gemessenen Augeninnendruck leider nicht linear ist und noch nicht vollständig verstanden wird. Daher gibt es laut der neuesten (2022) Ausgabe des Glaukom-Lehrbuchs „keinen validierten Korrekturfaktor für den Einfluss der CCT auf Applanationstonometer“.
Gibt es Methoden zur IOD-Messung, die nicht vom CCT beeinflusst werden? Warum gelten diese nicht als „Goldstandard“ und sind nicht weit verbreitet?
Ja. Keine Ahnung.
(bei der Annahme, die CCT liegt bei 520µm)

## Slide 28: A
Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
  größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
  Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
Dr. Goldmann stellte fest, dass bei einem Applanationsdurchmesser von 3,06 mm die Effekte der Kapillaranziehung des Tränenfilms und des Widerstands durch die Hornhautdicke einander ausgleichen – vorausgesetzt, die zentrale Hornhautdicke beträgt 520 µm.
  Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 µm liegt, mit geringen Schwankungen.
  Wenn die beiden Halbkreise (Mires) korrekt aufeinander ausgerichtet sind, hat die abgeflachte Hornhautfläche einen Durchmesser von 3,06 mm.
Applanationstonometrie
Dies bedeutet, dass Applanations-Augeninnendruckmessungen ungenau sind, wenn die CCT nicht 520 beträgt. Ist das der Fall?
Ja, das ist der Fall.
In welche Richtung, d.h. zu hoch oder zu niedrig?
Das hängt davon ab – wenn die CCT > 520 ist, liegt der Messwert höher als der tatsächliche Augeninnendruck, während er bei einem Wert von < 520 niedriger ist.
Warum verwenden wir dann nicht einfach einen „CCT-Korrekturfaktor“, um den mittels Applanation ermittelten Augeninnendruck anzupassen?
Weil die Beziehung zwischen CCT und dem durch Applanation gemessenen Augeninnendruck leider weder linear noch vollständig verstanden ist.. Daher gibt es laut der neuesten (2022) Ausgabe des Glaukom-Lehrbuchs „keinen validierten Korrekturfaktor für den Einfluss der CCT auf Applanationstonometer“.
Gibt es Methoden zur IOD-Messung, die nicht vom CCT beeinflusst werden? Warum gelten diese nicht als „Goldstandard“ und sind nicht weit verbreitet?
Ja. Keine Ahnung.
(bei der Annahme, die CCT liegt bei 520µm)

## Slide 29: A
Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
  größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
  Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
Dr. Goldmann stellte fest, dass bei einem Applanationsdurchmesser von 3,06 mm die Effekte der Kapillaranziehung des Tränenfilms und des Widerstands durch die Hornhautdicke einander ausgleichen – vorausgesetzt, die zentrale Hornhautdicke beträgt 520 µm.
  Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 µm liegt, mit geringen Schwankungen.
  Wenn die beiden Halbkreise (Mires) korrekt aufeinander ausgerichtet sind, hat die abgeflachte Hornhautfläche einen Durchmesser von 3,06 mm.
Applanationstonometrie
Dies bedeutet, dass Applanations-Augeninnendruckmessungen ungenau sind, wenn die CCT nicht 520 beträgt. Ist das der Fall?
Ja, das ist der Fall.
In welche Richtung, d.h. zu hoch oder zu niedrig?
Das hängt davon ab – wenn die CCT > 520 ist, liegt der Messwert höher als der tatsächliche Augeninnendruck, während er bei einem Wert von < 520 niedriger ist.
Warum verwenden wir dann nicht einfach einen „CCT-Korrekturfaktor“, um den mittels Applanation ermittelten Augeninnendruck anzupassen?
Weil die Beziehung zwischen CCT und dem durch Applanation gemessenen Augeninnendruck leider weder linear noch vollständig verstanden ist..Nach der neuesten Ausgabe des Glaukom-Lehrbuchs (2022) existiert kein wissenschaftlich validierter Korrekturfaktor, um den Einfluss der zentralen Hornhautdicke (CCT) auf die mit einem Applanationstonometer gemessenen Augeninnendruckwerte zu korrigieren.
Gibt es Methoden zur IOD-Messung, die nicht vom CCT beeinflusst werden? Warum gelten diese nicht als „Goldstandard“ und sind nicht weit verbreitet?
Ja. Keine Ahnung.
(bei der Annahme, die CCT liegt bei 520µm)

## Slide 30: F
Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
  größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
  Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
Dr. Goldmann stellte fest, dass bei einem Applanationsdurchmesser von 3,06 mm die Effekte der Kapillaranziehung des Tränenfilms und des Widerstands durch die Hornhautdicke einander ausgleichen – vorausgesetzt, die zentrale Hornhautdicke beträgt 520 µm.
  Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 µm liegt, mit geringen Schwankungen.
  Wenn die beiden Halbkreise (Mires) korrekt aufeinander ausgerichtet sind, hat die abgeflachte Hornhautfläche einen Durchmesser von 3,06 mm.
Applanationstonometrie
Dies bedeutet, dass Applanations-Augeninnendruckmessungen ungenau sind, wenn die CCT nicht 520 beträgt. Ist das der Fall?
Ja, das ist der Fall.
In welche Richtung, d.h. zu hoch oder zu niedrig?
Das hängt davon ab – wenn die CCT > 520 ist, liegt der Messwert höher als der tatsächliche Augeninnendruck, während er bei einem Wert von < 520 niedriger ist.
Warum verwenden wir dann nicht einfach einen „CCT-Korrekturfaktor“, um den mittels Applanation ermittelten Augeninnendruck anzupassen?
Weil die Beziehung zwischen CCT und dem durch Applanation gemessenen Augeninnendruck leider weder linear noch vollständig verstanden ist..Nach der neuesten Ausgabe des Glaukom-Lehrbuchs (2022) existiert kein wissenschaftlich validierter Korrekturfaktor, um den Einfluss der zentralen Hornhautdicke (CCT) auf die mit einem Applanationstonometer gemessenen Augeninnendruckwerte zu korrigieren.
Gibt es Methoden zur Messung des Augeninnendrucks, die nicht von der CCT beeinflusst werden? Warum gelten diese nicht als „Goldstandard“ und sind nicht weit verbreitet?
Ja. Keine Ahnung.
(bei der Annahme, die CCT liegt bei 520µm)

## Slide 31: A
Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
  größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
  Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
Dr. Goldmann stellte fest, dass bei einem Applanationsdurchmesser von 3,06 mm die Effekte der Kapillaranziehung des Tränenfilms und des Widerstands durch die Hornhautdicke einander ausgleichen – vorausgesetzt, die zentrale Hornhautdicke beträgt 520 µm.
  Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 µm liegt, mit geringen Schwankungen.
  Wenn die beiden Halbkreise (Mires) korrekt aufeinander ausgerichtet sind, hat die abgeflachte Hornhautfläche einen Durchmesser von 3,06 mm.
Applanationstonometrie
Dies bedeutet, dass Applanations-Augeninnendruckmessungen ungenau sind, wenn die CCT nicht 520 beträgt. Ist das der Fall?
Ja, das ist der Fall.
In welche Richtung, d.h. zu hoch oder zu niedrig?
Das hängt davon ab – wenn die CCT > 520 ist, liegt der Messwert höher als der tatsächliche Augeninnendruck, während er bei einem Wert von < 520 niedriger ist.
Warum verwenden wir dann nicht einfach einen „CCT-Korrekturfaktor“, um den mittels Applanation ermittelten Augeninnendruck anzupassen?
Weil die Beziehung zwischen CCT und dem durch Applanation gemessenen Augeninnendruck leider weder linear noch vollständig verstanden ist..Nach der neuesten Ausgabe des Glaukom-Lehrbuchs (2022) existiert kein wissenschaftlich validierter Korrekturfaktor, um den Einfluss der zentralen Hornhautdicke (CCT) auf die mit einem Applanationstonometer gemessenen Augeninnendruckwerte zu korrigieren.
Gibt es Methoden zur Messung des Augeninnendrucks, die nicht von der CCT beeinflusst werden?Warum gelten diese nicht als „Goldstandard“ und sind nicht weit verbreitet?
Ja. Keine Ahnung.
(bei der Annahme, die CCT liegt bei 520µm)

## Slide 32: F
Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
  größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
  Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
Dr. Goldmann stellte fest, dass bei einem Applanationsdurchmesser von 3,06 mm die Effekte der Kapillaranziehung des Tränenfilms und des Widerstands durch die Hornhautdicke einander ausgleichen – vorausgesetzt, die zentrale Hornhautdicke beträgt 520 µm.
  Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 µm liegt, mit geringen Schwankungen.
  Wenn die beiden Halbkreise (Mires) korrekt aufeinander ausgerichtet sind, hat die abgeflachte Hornhautfläche einen Durchmesser von 3,06 mm.
Applanationstonometrie
Dies bedeutet, dass Applanations-Augeninnendruckmessungen ungenau sind, wenn die CCT nicht 520 beträgt. Ist das der Fall?
Ja, das ist der Fall.
In welche Richtung, d.h. zu hoch oder zu niedrig?
Das hängt davon ab – wenn die CCT > 520 ist, liegt der Messwert höher als der tatsächliche Augeninnendruck, während er bei einem Wert von < 520 niedriger ist.
Warum verwenden wir dann nicht einfach einen „CCT-Korrekturfaktor“, um den mittels Applanation ermittelten Augeninnendruck anzupassen?
Weil die Beziehung zwischen CCT und dem durch Applanation gemessenen Augeninnendruck leider weder linear noch vollständig verstanden ist..Nach der neuesten Ausgabe des Glaukom-Lehrbuchs (2022) existiert kein wissenschaftlich validierter Korrekturfaktor, um den Einfluss der zentralen Hornhautdicke (CCT) auf die mit einem Applanationstonometer gemessenen Augeninnendruckwerte zu korrigieren.
Gibt es Methoden zur Messung des Augeninnendrucks, die nicht von der CCT beeinflusst werden? Warum gelten diese nicht als „Goldstandard“ und sind auch nicht weit verbreitet?
Ja. Keine Ahnung.
(bei der Annahme, die CCT liegt bei 520µm)

## Slide 33: A
Der Druck innerhalb einer Kugel ist gleich der Kraft, die zum Abflachen ihrer Oberfläche benötigt wird, dividiert durch die Fläche, über die die Abflachung erfolgt.
Das Modell geht davon aus, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist – die Hornhaut ist jedoch weder das eine noch das andere.
  größere Hornhaut-Dicke -> höherer Widerstand gegen die Applanation -> höher gemessener Augendruck
  Tränenfilm -> Kapillarwirkung -> niedriger gemessener Augeninnendruck
Dr. Goldmann stellte fest, dass bei einem Applanationsdurchmesser von 3,06 mm die Effekte der Kapillaranziehung des Tränenfilms und des Widerstands durch die Hornhautdicke einander ausgleichen – vorausgesetzt, die zentrale Hornhautdicke beträgt 520 µm.
  Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 µm liegt, mit geringen Schwankungen.
  Wenn die beiden Halbkreise (Mires) korrekt aufeinander ausgerichtet sind, hat die abgeflachte Hornhautfläche einen Durchmesser von 3,06 mm.
Applanationstonometrie
Dies bedeutet, dass Applanations-Augeninnendruckmessungen ungenau sind, wenn die CCT nicht 520 beträgt. Ist das der Fall?
Ja, das ist der Fall.
In welche Richtung, d.h. zu hoch oder zu niedrig?
Das hängt davon ab – wenn die CCT > 520 ist, liegt der Messwert höher als der tatsächliche Augeninnendruck, während er bei einem Wert von < 520 niedriger ist.
Warum verwenden wir dann nicht einfach einen „CCT-Korrekturfaktor“, um den mittels Applanation ermittelten Augeninnendruck anzupassen?
Weil die Beziehung zwischen CCT und dem durch Applanation gemessenen Augeninnendruck leider weder linear noch vollständig verstanden ist..Nach der neuesten Ausgabe des Glaukom-Lehrbuchs (2022) existiert kein wissenschaftlich validierter Korrekturfaktor, um den Einfluss der zentralen Hornhautdicke (CCT) auf die mit einem Applanationstonometer gemessenen Augeninnendruckwerte zu korrigieren.
Gibt es Methoden zur Messung des Augeninnendrucks, die nicht von der CCT beeinflusst werden? Warum gelten diese nicht als „Goldstandard“ und sind auch nicht weit verbreitet?
Ja. Keine Ahnung.
(bei der Annahme, die CCT liegt bei 520µm)

## Slide 34
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck im Inneren einer Kugel entspricht der Kraft, die erforderlich ist, um ihre Oberfläche abzuflachen, geteilt durch die Fläche der Abflachung
  Es wird angenommen, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist (die Hornhaut ist offensichtlich beides nicht)
    K-Dicke  widersteht der Abflachung  erhöht den gemessenen Augeninnendruck
    Tränenfilm 🡪 Kapillarwirkung 🡪 senkt den gemessenen Augeninnendruck
  Goldmann erkannte, dass sich bei einer durch das Gerät abgeflachten Fläche von 3,06 mm2 , die Kapillarattraktion und die Hornhautdicke gegenseitig aufheben würden (unter der Annahme, dass die CCT 550 mm beträgt)
    Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 liegt, mit geringen Schwankungen
    Wenn die Mires-Linien übereinstimmen, beträgt der Durchmesser des applanierten Bereichs 3,06 mm
34
Applanationstonometrie
F
Was geschieht bei der Applanationstonometrie und wie wird dabei der Augeninnendruck gemessen?
Bei der Applanationstonometrie drückt die Spitze des Applanators gegen die Hornhaut und drückt diese flach. Während die Spitze die Hornhaut flachdrückt, fließt Flureszein in den Randbereich zwischen Hornhaut und Applanatorspitze und füllt diesen aus, wodurch ein „Meniskusring“ entsteht. Die Größe dieses Rings hängt davon ab, wie stark die Spitze die Hornhaut abflacht – wenn die Spitze einen großen Bereich abflacht, ist der Ring groß; wenn sie einen kleinen Bereich abflacht, ist er klein. Um den Augeninnendruck (IOD) zu messen, müssen Sie den vom Gerät ausgeübten Druck einstellen (d. h. den Drehknopf betätigen), bis der Durchmesser des Flureszein-Kreises genau 3,06 mm beträgt. Ist dies geschehen, entspricht die vom Applanator ausgeübte Kraft genau der Kraft auf der Innenseite der Hornhaut – also dem Augeninnendruck. Wenn der Druck im Inneren des Auges höher ist als die von der Spitze ausgeübte Kraft, hat der abgeflachte Hornhautbereich einen Durchmesser von weniger als 3,06 mm, ebenso wie der Meniskus. Entsprechend hat der abgeflachte Hornhautbereich einen Durchmesser von mehr als 3,06 mm, ebenso wie der Meniskus, wenn der Druck im Inneren des Auges niedriger ist als die von der Spitze ausgeübte Kraft.
Gut, aber warum verwendet der Applanator ein Prisma, um den Kreis zu teilen?
Stellen Sie sich vor, der Applanator hätte kein Prisma. Die Spitze würde gegen die Hornhaut drücken, und Sie würden den Knopf so lange verstellen, bis der Durchmesser des Kreises 3,06 mm beträgt. Das scheint einfach genug zu sein, bis man Folgendes bedenkt: Woher würden Sie wissen, wann der Durchmesser 3,06 mm beträgt? Eine Möglichkeit wäre, einfach eine 3,06-mm-Linie in die Optik der Spaltlampe zu gravieren. Dies würde ein benutzerfreundliches Messinstrument bieten. Andererseits wäre die Linie während des restlichen Untersuchungsvorgangs sichtbar – nicht gut. Was gibt es sonst noch?
Hier kommt das Prisma ins Spiel. Das Prisma teilt das Bild des Kreises in zwei Hälften, jedoch nicht willkürlich. Vielmehr ist das Prisma so ausgelegt, dass sich die beiden Halbkreise genau überlappen, wenn der Durchmesser des Kreises 3,06 mm beträgt.. Wenn also der von der Spitze ausgeübte Druck verändert wird (d. h. wenn Sie den Knopf am Applanator drehen), sieht es so aus, als würden sich die Mires aufeinander zu oder voneinander weg bewegen – was jedoch nicht der Fall ist. Was tatsächlich geschieht, ist, dass der Flureszein-Kreis größer oder kleiner wird. (Wenn Sie das nächste Mal bei jemandem eine Applanation durchführen, achten Sie auf die Höhe der Mires, während Sie den Knopf verstellen, und Sie werden besser erkennen können, dass sich tatsächlich die Größe des Kreises ändert, nicht der Abstand zwischen den Segmenten).

## Slide 35
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck im Inneren einer Kugel entspricht der Kraft, die erforderlich ist, um ihre Oberfläche abzuflachen, geteilt durch die Fläche der Abflachung
  Es wird angenommen, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist (die Hornhaut ist offensichtlich beides nicht)
    K-Dicke  widersteht der Abflachung  erhöht den gemessenen Augeninnendruck
    Tränenfilm 🡪 Kapillarwirkung 🡪 senkt den gemessenen Augeninnendruck
  Goldmann erkannte, dass sich bei einer durch das Gerät abgeflachten Fläche von 3,06 mm2 , die Kapillarattraktion und die Hornhautdicke gegenseitig aufheben würden (unter der Annahme, dass die CCT 550 mm beträgt)
    Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 liegt, mit geringen Schwankungen
    Wenn die Mires-Linien übereinstimmen, beträgt der Durchmesser des applanierten Bereichs 3,06 mm
35
Applanationstonometrie
Was geschieht bei der Applanationstonometrie und wie wird der Augeninnendruck gemessen?
Bei der Applanationstonometrie wird die Hornhaut durch die Spitze des Tonometers abgeflacht. Währenddessen gelangt der mit Fluoreszein angefärbte Tränenfilm in den schmalen Spalt zwischen Hornhaut und Tonometerspitze und bildet dort einen ringförmigen Meniskus („Meniskusring“).Die Größe dieses Rings hängt davon ab, wie stark die Spitze die Hornhaut abflacht – wenn die Spitze einen großen Bereich abflacht, ist der Ring groß; wenn sie einen kleinen Bereich abflacht, ist er klein. Um den Augeninnendruck (IOD) zu messen, müssen Sie den vom Gerät ausgeübten Druck einstellen (d. h. den Drehknopf betätigen), bis der Durchmesser des Flureszein-Kreises genau 3,06 mm beträgt. Ist dies geschehen, entspricht die vom Applanator ausgeübte Kraft genau der Kraft auf der Innenseite der Hornhaut – also dem Augeninnendruck. Wenn der Druck im Inneren des Auges höher ist als die von der Spitze ausgeübte Kraft, hat der abgeflachte Hornhautbereich einen Durchmesser von weniger als 3,06 mm, ebenso wie der Meniskus. Entsprechend hat der abgeflachte Hornhautbereich einen Durchmesser von mehr als 3,06 mm, ebenso wie der Meniskus, wenn der Druck im Inneren des Auges niedriger ist als die von der Spitze ausgeübte Kraft.
Gut, aber warum verwendet der Applanator ein Prisma, um den Kreis zu teilen?
Stellen Sie sich vor, der Applanator hätte kein Prisma. Die Spitze würde gegen die Hornhaut drücken, und Sie würden den Knopf so lange verstellen, bis der Durchmesser des Kreises 3,06 mm beträgt. Das scheint einfach genug zu sein, bis man Folgendes bedenkt: Woher würden Sie wissen, wann der Durchmesser 3,06 mm beträgt? Eine Möglichkeit wäre, einfach eine 3,06-mm-Linie in die Optik der Spaltlampe zu gravieren. Dies würde ein benutzerfreundliches Messinstrument bieten. Andererseits wäre die Linie während des restlichen Untersuchungsvorgangs sichtbar – nicht gut. Was gibt es sonst noch?
Hier kommt das Prisma ins Spiel. Das Prisma teilt das Bild des Kreises in zwei Hälften, jedoch nicht willkürlich. Vielmehr ist das Prisma so ausgelegt, dass sich die beiden Halbkreise genau überlappen, wenn der Durchmesser des Kreises 3,06 mm beträgt.. Wenn also der von der Spitze ausgeübte Druck verändert wird (d. h. wenn Sie den Knopf am Applanator drehen), sieht es so aus, als würden sich die Mires aufeinander zu oder voneinander weg bewegen – was jedoch nicht der Fall ist. Was tatsächlich geschieht, ist, dass der Flureszein-Kreis größer oder kleiner wird. (Wenn Sie das nächste Mal bei jemandem eine Applanation durchführen, achten Sie auf die Höhe der Mires, während Sie den Knopf verstellen, und Sie werden besser erkennen können, dass sich tatsächlich die Größe des Kreises ändert, nicht der Abstand zwischen den Segmenten).

## Slide 36
Applanationstonometrie

## Slide 37
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck im Inneren einer Kugel entspricht der Kraft, die erforderlich ist, um ihre Oberfläche abzuflachen, geteilt durch die Fläche der Abflachung
  Es wird angenommen, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist (die Hornhaut ist offensichtlich beides nicht)
    K-Dicke  widersteht der Abflachung  erhöht den gemessenen Augeninnendruck
    Tränenfilm 🡪 Kapillarwirkung 🡪 senkt den gemessenen Augeninnendruck
  Goldmann erkannte, dass sich bei einer durch das Gerät abgeflachten Fläche von 3,06 mm2 , die Kapillarattraktion und die Hornhautdicke gegenseitig aufheben würden (unter der Annahme, dass die CCT 550 mm beträgt)
    Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 liegt, mit geringen Schwankungen
    Wenn die Mires-Linien übereinstimmen, beträgt der Durchmesser des applanierten Bereichs 3,06 mm
37
Applanationstonometrie
A
Was geschieht bei der Applanationstonometrie und wie wird der Augeninnendruck gemessen?
Bei der Applanationstonometrie wird die Hornhaut durch die Spitze des Tonometers abgeflacht. Währenddessen gelangt der mit Fluoreszein angefärbte Tränenfilm in den schmalen Spalt zwischen Hornhaut und Tonometerspitze und bildet dort einen ringförmigen Meniskus („Meniskusring“). Die Größe dieses Meniskusrings hängt davon ab, wie stark die Hornhaut durch die Tonometerspitze abgeflacht wird. Wird eine große Fläche applaniert, ist der Ring groß; wird nur eine kleine Fläche applaniert, ist er entsprechend klein. Um den Augeninnendruck (IOD) zu messen, muss der vom Gerät ausgeübte Druck (d. h. durch Drehen des Einstellknopfes) so lange angepasst werden, bis der Durchmesser des Fluoreszeinrings genau 3,06 mm beträgt. Ist dies erreicht, entspricht die vom Applanationstonometer ausgeübte Kraft genau der Kraft, die der Augeninnendruck von innen auf die Hornhaut ausübt – also dem IOD.Wenn der Druck im Inneren des Auges höher ist als die von der Spitze ausgeübte Kraft, hat der abgeflachte Hornhautbereich einen Durchmesser von weniger als 3,06 mm, und ebenso der Meniskus. Entsprechend hat der abgeflachte Hornhautbereich einen Durchmesser von mehr als 3,06 mm, wenn der Druck im Inneren des Auges niedriger ist als die von der Spitze ausgeübte Kraft, und ebenso der Meniskus.
Gut, aber warum verwendet der Applanator ein Prisma, um den Kreis zu teilen?
Stellen Sie sich vor, der Applanator hätte kein Prisma. Die Spitze würde gegen die Hornhaut drücken, und Sie würden den Knopf so lange verstellen, bis der Durchmesser des Kreises 3,06 mm beträgt. Das scheint einfach genug zu sein, bis man Folgendes bedenkt: Woher wüssten Sie, wann der Durchmesser 3,06 mm beträgt? Eine Möglichkeit wäre, einfach eine 3,06-mm-Linie in die Optik der Spaltlampe zu gravieren. Dies würde ein benutzerfreundliches Messinstrument bieten. Andererseits wäre die Linie während des restlichen Untersuchungsvorgangs sichtbar – nicht gut. Was gibt es sonst noch?
Hier kommt das Prisma ins Spiel. Das Prisma teilt das Bild des Kreises in zwei Hälften, jedoch nicht willkürlich. Vielmehr ist das Prisma so ausgelegt, dass sich die beiden Halbkreise genau überlappen, wenn der Durchmesser des Kreises 3,06 mm beträgt.. Wenn also der von der Spitze ausgeübte Druck verändert wird (d. h. wenn Sie den Knopf am Applanator drehen), sieht es so aus, als würden sich die Mires aufeinander zu oder voneinander weg bewegen – was jedoch nicht der Fall ist. Was tatsächlich geschieht, ist, dass der Flureszein-Kreis größer oder kleiner wird. (Wenn Sie das nächste Mal bei jemandem eine Applanation durchführen, achten Sie auf die Höhe der Mires, während Sie den Knopf verstellen, und Sie werden besser erkennen können, dass sich tatsächlich die Größe des Kreises ändert, nicht der Abstand zwischen den Segmenten).

## Slide 38
Abgeflachte Fläche
Durchmesser = 3,06 mm
3,06 mm
Applanationstonometrie
Bei der Applanationstonometrie gilt: Sobald die applanierten Hornhautfläche einen Durchmesser von 3,06 mm erreicht, ist die vom Tonometer ausgeübte Kraft gleich dem Augeninnendruck (IOD)

## Slide 39
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck im Inneren einer Kugel entspricht der Kraft, die erforderlich ist, um ihre Oberfläche abzuflachen, geteilt durch die Fläche der Abflachung
  Es wird angenommen, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist (die Hornhaut ist offensichtlich beides nicht)
    K-Dicke  widersteht der Abflachung  erhöht den gemessenen Augeninnendruck
    Tränenfilm 🡪 Kapillarwirkung 🡪 senkt den gemessenen Augeninnendruck
  Goldmann erkannte, dass sich bei einer durch das Gerät abgeflachten Fläche von 3,06 mm2 , die Kapillarattraktion und die Hornhautdicke gegenseitig aufheben würden (unter der Annahme, dass die CCT 550 mm beträgt)
    Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 liegt, mit geringen Schwankungen
    Wenn die Mires-Linien übereinstimmen, beträgt der Durchmesser des applanierten Bereichs 3,06 mm
39
Applanationstonometrie
A
Was geschieht bei der Applanationstonometrie und wie wird der Augeninnendruck gemessen?
Bei der Applanationstonometrie wird die Hornhaut durch die Spitze des Tonometers abgeflacht. Währenddessen gelangt der mit Fluoreszein angefärbte Tränenfilm in den schmalen Spalt zwischen Hornhaut und Tonometerspitze und bildet dort einen ringförmigen Meniskus („Meniskusring“). Die Größe dieses Meniskusrings hängt davon ab, wie stark die Hornhaut durch die Tonometerspitze abgeflacht wird. Wird eine große Fläche applaniert, ist der Ring groß; wird nur eine kleine Fläche applaniert, ist er entsprechend klein. Um den Augeninnendruck (IOD) zu messen, muss der vom Gerät ausgeübte Druck (d. h. durch Drehen des Einstellknopfes) so lange angepasst werden, bis der Durchmesser des Fluoreszeinrings genau 3,06 mm beträgt. Ist dies erreicht, entspricht die vom Applanationstonometer ausgeübte Kraft genau der Kraft, die der Augeninnendruck von innen auf die Hornhaut ausübt – also dem IOD. Ist die vom Applanationstonometer ausgeübte Kraft größer als der Augeninnendruck, wird die Hornhaut über das Sollmaß hinaus abgeflacht. Dadurch beträgt der Durchmesser der applanierten Fläche mehr als 3,06 mm, und auch der Fluoreszein-Meniskusring erscheint entsprechend größer. Entsprechend hat der abgeflachte Hornhautbereich einen Durchmesser von mehr als 3,06 mm, wenn der Druck im Inneren des Auges niedriger ist als die von der Spitze ausgeübte Kraft, ebenso wie der Meniskus.
Gut, aber warum verwendet der Applanator ein Prisma, um den Kreis zu teilen?
Stellen Sie sich vor, der Applanator hätte kein Prisma. Die Spitze würde gegen die Hornhaut drücken, und Sie würden den Knopf so lange verstellen, bis der Durchmesser des Kreises 3,06 mm beträgt. Das scheint einfach genug zu sein, bis man Folgendes bedenkt: Woher würden Sie wissen, wann der Durchmesser 3,06 mm beträgt? Eine Möglichkeit wäre, einfach eine 3,06-mm-Linie in die Optik der Spaltlampe zu gravieren. Dies würde ein benutzerfreundliches Messinstrument bieten. Andererseits wäre die Linie während des restlichen Untersuchungsvorgangs sichtbar – nicht gut. Was gibt es sonst noch?
Hier kommt das Prisma ins Spiel. Das Prisma teilt das Bild des Kreises in zwei Hälften, jedoch nicht willkürlich. Vielmehr ist das Prisma so ausgelegt, dass sich die beiden Halbkreise genau überlappen, wenn der Durchmesser des Kreises 3,06 mm beträgt.. Wenn also der von der Spitze ausgeübte Druck verändert wird (d. h. wenn Sie den Knopf am Applanator drehen), sieht es so aus, als würden sich die Mires aufeinander zu oder voneinander weg bewegen – aber das tun sie nicht. Was tatsächlich geschieht, ist, dass der Flureszein-Kreis größer oder kleiner wird. (Wenn Sie das nächste Mal bei jemandem eine Applanation durchführen, achten Sie auf die Höhe der Mires, während Sie den Knopf verstellen, und Sie werden besser erkennen können, dass sich tatsächlich die Größe des Kreises ändert, nicht der Abstand zwischen den Segmenten).

## Slide 40
Abgeflachte Fläche
Durchmesser < 3,06 mm
Applanationstonometrie
Applanationstonometrie: Beträgt der Durchmesser der applanierten Hornhautfläche weniger als 3,06 mm, reicht die vom Tonometer ausgeübte Kraft noch nicht aus, um den Augeninnendruck auszugleichen.
3,06 mm

## Slide 41
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck im Inneren einer Kugel entspricht der Kraft, die erforderlich ist, um ihre Oberfläche abzuflachen, geteilt durch die Fläche der Abflachung
  Es wird angenommen, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist (die Hornhaut ist offensichtlich beides nicht)
    K-Dicke  widersteht der Abflachung  erhöht den gemessenen Augeninnendruck
    Tränenfilm 🡪 Kapillarwirkung 🡪 senkt den gemessenen Augeninnendruck
  Goldmann erkannte, dass sich bei einer durch das Gerät abgeflachten Fläche von 3,06 mm2 , die Kapillarattraktion und die Hornhautdicke gegenseitig aufheben würden (unter der Annahme, dass die CCT 550 mm beträgt)
    Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 liegt, mit geringen Schwankungen
    Wenn die Mires-Linien übereinstimmen, beträgt der Durchmesser des applanierten Bereichs 3,06 mm
41
Applanationstonometrie
A
Was geschieht bei der Applanationstonometrie und wie wird der Augeninnendruck gemessen?
Bei der Applanationstonometrie wird die Hornhaut durch die Spitze des Tonometers abgeflacht. Währenddessen gelangt der mit Fluoreszein angefärbte Tränenfilm in den schmalen Spalt zwischen Hornhaut und Tonometerspitze und bildet dort einen ringförmigen Meniskus („Meniskusring“). Die Größe dieses Meniskusrings hängt davon ab, wie stark die Hornhaut durch die Tonometerspitze abgeflacht wird. Wird eine große Fläche applaniert, ist der Ring groß; wird nur eine kleine Fläche applaniert, ist er entsprechend klein. Um den Augeninnendruck (IOD) zu messen, muss der vom Gerät ausgeübte Druck (d. h. durch Drehen des Einstellknopfes) so lange angepasst werden, bis der Durchmesser des Fluoreszeinrings genau 3,06 mm beträgt. Ist dies erreicht, entspricht die vom Applanationstonometer ausgeübte Kraft genau der Kraft, die der Augeninnendruck von innen auf die Hornhaut ausübt – also dem IOD. Ist die vom Applanationstonometer ausgeübte Kraft größer als der Augeninnendruck, wird die Hornhaut über das Sollmaß hinaus abgeflacht. Dadurch beträgt der Durchmesser der applanierten Fläche mehr als 3,06 mm, und auch der Fluoreszein-Meniskusring erscheint entsprechend größer. Wenn hingegen der Augeninnendruck geringer ist als die von der Applanatorspitze ausgeübte Kraft, wird eine größere Hornhautfläche abgeflacht. Der Durchmesser der abgeflachten Fläche beträgt dann mehr als 3,06 mm, und entsprechend ist auch der Fluoreszein-Meniskus größer.
Gut, aber warum verwendet der Applanator ein Prisma, um den Kreis zu teilen?
Stellen Sie sich vor, der Applanator hätte kein Prisma. Die Spitze würde gegen die Hornhaut drücken, und Sie würden den Knopf so lange verstellen, bis der Durchmesser des Kreises 3,06 mm beträgt. Das scheint einfach genug zu sein, bis man Folgendes bedenkt: Woher würden Sie wissen, wann der Durchmesser 3,06 mm beträgt? Eine Möglichkeit wäre, einfach eine 3,06-mm-Linie in die Optik der Spaltlampe zu gravieren. Dies würde ein benutzerfreundliches Messinstrument bieten. Andererseits wäre die Linie während des restlichen Untersuchungsvorgangs sichtbar – nicht gut. Was gibt es sonst noch?
Hier kommt das Prisma ins Spiel. Das Prisma teilt das Bild des Kreises in zwei Hälften, jedoch nicht willkürlich. Vielmehr ist das Prisma so ausgelegt, dass sich die beiden Halbkreise genau überlappen, wenn der Durchmesser des Kreises 3,06 mm beträgt.. Wenn also der von der Spitze ausgeübte Druck verändert wird (d. h. wenn Sie den Knopf am Applanator drehen), sieht es so aus, als würden sich die Mires aufeinander zu oder voneinander weg bewegen – was jedoch nicht der Fall ist. Was tatsächlich geschieht, ist, dass der Flureszein-Kreis größer oder kleiner wird. (Wenn Sie das nächste Mal bei jemandem eine Applanation durchführen, achten Sie auf die Höhe der Mires, während Sie den Knopf verstellen, und Sie werden besser erkennen können, dass sich tatsächlich die Größe des Kreises ändert, nicht der Abstand zwischen den Segmenten).

## Slide 42
Abgeflachte Fläche
Durchmesser > 3,06 mm
Applanationstonometrie
Wenn der Durchmesser der abgeflachten Fläche größer als 3,06 mm ist, ist die von der Spitze ausgeübte Kraft größer als der Augeninnendruck
3,06 mm

## Slide 43
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck im Inneren einer Kugel entspricht der Kraft, die erforderlich ist, um ihre Oberfläche abzuflachen, geteilt durch die Fläche der Abflachung
  Es wird angenommen, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist (die Hornhaut ist offensichtlich beides nicht)
    K-Dicke  widersteht der Abflachung  erhöht den gemessenen Augeninnendruck
    Tränenfilm 🡪 Kapillarwirkung 🡪 senkt den gemessenen Augeninnendruck
  Goldmann erkannte, dass sich bei einer durch das Gerät abgeflachten Fläche von 3,06 mm2 , die Kapillarattraktion und die Hornhautdicke gegenseitig aufheben würden (unter der Annahme, dass die CCT 550 mm beträgt)
    Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 liegt, mit geringen Schwankungen
    Wenn die Mires-Linien übereinstimmen, beträgt der Durchmesser des applanierten Bereichs 3,06 mm
43
Applanationstonometrie
F
Was geschieht bei der Applanationstonometrie und wie wird dabei der Augeninnendruck gemessen?
Bei der Applanationstonometrie wird die Hornhaut durch die Spitze des Tonometers abgeflacht. Währenddessen gelangt der mit Fluoreszein angefärbte Tränenfilm in den schmalen Spalt zwischen Hornhaut und Tonometerspitze und bildet dort einen ringförmigen Meniskus („Meniskusring“). Die Größe dieses Meniskusrings hängt davon ab, wie stark die Hornhaut durch die Tonometerspitze abgeflacht wird. Wird eine große Fläche applaniert, ist der Ring groß; wird nur eine kleine Fläche applaniert, ist er entsprechend klein. Um den Augeninnendruck (IOD) zu messen, muss der vom Gerät ausgeübte Druck (d. h. durch Drehen des Einstellknopfes) so lange angepasst werden, bis der Durchmesser des Fluoreszeinrings genau 3,06 mm beträgt. Ist dies erreicht, entspricht die vom Applanationstonometer ausgeübte Kraft genau der Kraft, die der Augeninnendruck von innen auf die Hornhaut ausübt – also dem IOD. Ist die vom Applanationstonometer ausgeübte Kraft größer als der Augeninnendruck, wird die Hornhaut über das Sollmaß hinaus abgeflacht. Dadurch beträgt der Durchmesser der applanierten Fläche mehr als 3,06 mm, und auch der Fluoreszein-Meniskusring erscheint entsprechend größer. Wenn hingegen der Augeninnendruck geringer ist als die von der Applanatorspitze ausgeübte Kraft, wird eine größere Hornhautfläche abgeflacht. Der Durchmesser der abgeflachten Fläche beträgt dann mehr als 3,06 mm, und entsprechend ist auch der Fluoreszein-Meniskus größer.
Gut, aber warum wird beim Applanationstonometer ein Prisma eingesetzt, das den fluoreszierenden Kreis in zwei Halbkreise aufspaltet?
Stellen Sie sich vor, der Applanator hätte kein Prisma. Die Spitze würde gegen die Hornhaut drücken, und Sie würden den Knopf so lange verstellen, bis der Durchmesser des Kreises 3,06 mm beträgt. Das scheint einfach genug zu sein, bis man Folgendes bedenkt: Woher würden Sie wissen, wann der Durchmesser 3,06 mm beträgt? Eine Möglichkeit wäre, einfach eine 3,06-mm-Linie in die Optik der Spaltlampe zu gravieren. Dies würde ein benutzerfreundliches Messinstrument bieten. Andererseits wäre die Linie während des restlichen Untersuchungsvorgangs sichtbar – nicht gut. Was gibt es sonst noch?
Hier kommt das Prisma ins Spiel. Das Prisma teilt das Bild des Kreises in zwei Hälften, jedoch nicht willkürlich. Vielmehr ist das Prisma so ausgelegt, dass sich die beiden Halbkreise genau überlappen, wenn der Durchmesser des Kreises 3,06 mm beträgt.. Wenn also der von der Spitze ausgeübte Druck verändert wird (d. h. wenn Sie den Knopf am Applanator drehen), sieht es so aus, als würden sich die Mires aufeinander zu oder voneinander weg bewegen – was jedoch nicht der Fall ist. Was tatsächlich geschieht, ist, dass der Flureszein-Kreis größer oder kleiner wird. (Wenn Sie das nächste Mal bei jemandem eine Applanation durchführen, achten Sie auf die Höhe der Mires, während Sie den Knopf einstellen, und Sie werden besser erkennen können, dass sich tatsächlich die Größe des Kreises ändert, nicht der Abstand zwischen den Segmenten).

## Slide 44
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck im Inneren einer Kugel entspricht der Kraft, die erforderlich ist, um ihre Oberfläche abzuflachen, geteilt durch die Fläche der Abflachung
  Es wird angenommen, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist (die Hornhaut ist offensichtlich beides nicht)
    K-Dicke  widersteht der Abflachung  erhöht den gemessenen Augeninnendruck
    Tränenfilm 🡪 Kapillarwirkung 🡪 senkt den gemessenen Augeninnendruck
  Goldmann erkannte, dass sich bei einer durch das Gerät abgeflachten Fläche von 3,06 mm2 , die Kapillarattraktion und die Hornhautdicke gegenseitig aufheben würden (unter der Annahme, dass die CCT 550 mm beträgt)
    Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 liegt, mit geringen Schwankungen
    Wenn die Mires-Linien übereinstimmen, beträgt der Durchmesser des applanierten Bereichs 3,06 mm
44
Applanationstonometrie
A
Was geschieht bei der Applanationstonometrie und wie wird dabei der Augeninnendruck gemessen?
Bei der Applanationstonometrie wird die Hornhaut durch die Spitze des Tonometers abgeflacht. Währenddessen gelangt der mit Fluoreszein angefärbte Tränenfilm in den schmalen Spalt zwischen Hornhaut und Tonometerspitze und bildet dort einen ringförmigen Meniskus („Meniskusring“). Die Größe dieses Meniskusrings hängt davon ab, wie stark die Hornhaut durch die Tonometerspitze abgeflacht wird. Wird eine große Fläche applaniert, ist der Ring groß; wird nur eine kleine Fläche applaniert, ist er entsprechend klein. Um den Augeninnendruck (IOD) zu messen, muss der vom Gerät ausgeübte Druck (d. h. durch Drehen des Einstellknopfes) so lange angepasst werden, bis der Durchmesser des Fluoreszeinrings genau 3,06 mm beträgt. Ist dies erreicht, entspricht die vom Applanationstonometer ausgeübte Kraft genau der Kraft, die der Augeninnendruck von innen auf die Hornhaut ausübt – also dem IOD. Ist die vom Applanationstonometer ausgeübte Kraft größer als der Augeninnendruck, wird die Hornhaut über das Sollmaß hinaus abgeflacht. Dadurch beträgt der Durchmesser der applanierten Fläche mehr als 3,06 mm, und auch der Fluoreszein-Meniskusring erscheint entsprechend größer. Wenn hingegen der Augeninnendruck geringer ist als die von der Applanatorspitze ausgeübte Kraft, wird eine größere Hornhautfläche abgeflacht. Der Durchmesser der abgeflachten Fläche beträgt dann mehr als 3,06 mm, und entsprechend ist auch der Fluoreszein-Meniskus größer.
Gut, aber warum wird beim Applanationstonometer ein Prisma eingesetzt, das den fluoreszierenden Kreis in zwei Halbkreise aufspaltet?
Stellen wir uns vor, das Applanationstonometer enthielte kein Prisma. Die Tonometerspitze würde gegen die Hornhaut drücken, und man würde den Einstellknopf so lange drehen, bis der Durchmesser des fluoreszierenden Kreises 3,06 mm beträgt. Das klingt zunächst ganz einfach. Doch dann stellt sich die Frage: Woher weiß man, wann der Durchmesser tatsächlich 3,06 mm erreicht hat? Eine Möglichkeit wäre, eine 3,06-mm-Messlinie in die Optik der Spaltlampe einzugravieren. Damit hätte man ein einfaches Hilfsmittel zur Größenbestimmung. Andererseits wäre diese Linie während der gesamten Untersuchung ständig im Blickfeld sichtbar – und das wäre unpraktisch. Welche andere Lösung gibt es?
Hier kommt das Prisma ins Spiel. Das Prisma teilt das Bild des Kreises in zwei Hälften, jedoch nicht willkürlich. Vielmehr ist das Prisma so ausgelegt, dass sich die beiden Halbkreise genau überlappen, wenn der Durchmesser des Kreises 3,06 mm beträgt.. Wenn also der von der Spitze ausgeübte Druck verändert wird (d. h. wenn Sie den Knopf am Applanator drehen), sieht es so aus, als würden sich die Mires aufeinander zu oder voneinander weg bewegen – was jedoch nicht der Fall ist. Was tatsächlich geschieht, ist, dass der Flureszein-Kreis größer oder kleiner wird. (Wenn Sie das nächste Mal bei jemandem eine Applanation durchführen, achten Sie auf die Höhe der Mires, während Sie den Knopf verstellen, und Sie werden besser erkennen können, dass sich tatsächlich die Größe des Kreises ändert, nicht der Abstand zwischen den Segmenten).

## Slide 45
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck im Inneren einer Kugel entspricht der Kraft, die erforderlich ist, um ihre Oberfläche abzuflachen, geteilt durch die Fläche der Abflachung
  Es wird angenommen, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist (die Hornhaut ist offensichtlich beides nicht)
    K-Dicke  widersteht der Abflachung  erhöht den gemessenen Augeninnendruck
    Tränenfilm 🡪 Kapillarwirkung 🡪 senkt den gemessenen Augeninnendruck
  Goldmann erkannte, dass sich bei einer durch das Gerät abgeflachten Fläche von 3,06 mm2 , die Kapillarattraktion und die Hornhautdicke gegenseitig aufheben würden (unter der Annahme, dass die CCT 550 mm beträgt)
    Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 liegt, mit geringen Schwankungen
    Wenn die Mires-Linien übereinstimmen, beträgt der Durchmesser des applanierten Bereichs 3,06 mm
45
Applanationstonometrie
A
Was geschieht bei der Applanationstonometrie und wie wird dabei der Augeninnendruck gemessen?
Bei der Applanationstonometrie wird die Hornhaut durch die Spitze des Tonometers abgeflacht. Währenddessen gelangt der mit Fluoreszein angefärbte Tränenfilm in den schmalen Spalt zwischen Hornhaut und Tonometerspitze und bildet dort einen ringförmigen Meniskus („Meniskusring“). Die Größe dieses Meniskusrings hängt davon ab, wie stark die Hornhaut durch die Tonometerspitze abgeflacht wird. Wird eine große Fläche applaniert, ist der Ring groß; wird nur eine kleine Fläche applaniert, ist er entsprechend klein. Um den Augeninnendruck (IOD) zu messen, muss der vom Gerät ausgeübte Druck (d. h. durch Drehen des Einstellknopfes) so lange angepasst werden, bis der Durchmesser des Fluoreszeinrings genau 3,06 mm beträgt. Ist dies erreicht, entspricht die vom Applanationstonometer ausgeübte Kraft genau der Kraft, die der Augeninnendruck von innen auf die Hornhaut ausübt – also dem IOD. Ist die vom Applanationstonometer ausgeübte Kraft größer als der Augeninnendruck, wird die Hornhaut über das Sollmaß hinaus abgeflacht. Dadurch beträgt der Durchmesser der applanierten Fläche mehr als 3,06 mm, und auch der Fluoreszein-Meniskusring erscheint entsprechend größer. Wenn hingegen der Augeninnendruck geringer ist als die von der Applanatorspitze ausgeübte Kraft, wird eine größere Hornhautfläche abgeflacht. Der Durchmesser der abgeflachten Fläche beträgt dann mehr als 3,06 mm, und entsprechend ist auch der Fluoreszein-Meniskus größer.
Gut, aber warum wird beim Applanationstonometer ein Prisma eingesetzt, das den fluoreszierenden Kreis in zwei Halbkreise aufspaltet?
Stellen wir uns vor, das Applanationstonometer enthielte kein Prisma. Die Tonometerspitze würde gegen die Hornhaut drücken, und man würde den Einstellknopf so lange drehen, bis der Durchmesser des fluoreszierenden Kreises 3,06 mm beträgt. Das klingt zunächst ganz einfach. Doch dann stellt sich die Frage: Woher weiß man, wann der Durchmesser tatsächlich 3,06 mm erreicht hat? Eine Möglichkeit wäre, eine 3,06-mm-Messlinie in die Optik der Spaltlampe einzugravieren. Damit hätte man ein einfaches Hilfsmittel zur Größenbestimmung. Andererseits wäre diese Linie während der gesamten Untersuchung ständig im Blickfeld sichtbar – und das wäre unpraktisch. Welche andere Lösung gibt es?
Hier kommt das Prisma ins Spiel. Das Prisma teilt das Bild des Kreises in zwei Hälften – allerdings nicht auf eine beliebige Art und Weise. Vielmehr ist das Prisma so konstruiert, dass sich die beiden Halbkreise genau dann überlappen, wenn der Durchmesser des Kreises 3,06 mm beträgt. Wenn also die auf die Hornhaut ausgeübte Kraft durch die Tonometerspitze verändert wird (d. h. wenn man am Einstellknopf des Applanationstonometers dreht), sieht es so aus, als würden sich die Mires aufeinander zu oder voneinander weg bewegen. Tatsächlich bewegen sie sich jedoch nicht. Was in Wirklichkeit passiert, ist, dass der Kreis größer oder kleiner wird. (Wenn Sie das nächste Mal bei jemandem eine Applanation durchführen, achten Sie auf die Höhe der Mires, während Sie den Knopf verstellen, und Sie werden besser erkennen können, dass sich tatsächlich die Größe des Kreises ändert, nicht der Abstand zwischen den Segmenten).

## Slide 46
Basierend auf dem Imbert-Fick-Prinzip: P = F / A
  Der Druck im Inneren einer Kugel entspricht der Kraft, die erforderlich ist, um ihre Oberfläche abzuflachen, geteilt durch die Fläche der Abflachung
  Es wird angenommen, dass die Oberfläche unendlich dünn und trocken ist (die Hornhaut ist offensichtlich beides nicht)
    K-Dicke  widersteht der Abflachung  erhöht den gemessenen Augeninnendruck
    Tränenfilm 🡪 Kapillarwirkung 🡪 senkt den gemessenen Augeninnendruck
  Goldmann erkannte, dass sich bei einer durch das Gerät abgeflachten Fläche von 3,06 mm2 , die Kapillarattraktion und die Hornhautdicke gegenseitig aufheben würden (unter der Annahme, dass die CCT 550 mm beträgt)
    Goldmann ging davon aus, dass die CCT bei etwa 520 liegt, mit geringen Schwankungen
    Wenn die Mires-Linien übereinstimmen, beträgt der Durchmesser des applanierten Bereichs 3,06 mm
46
Applanationstonometrie
A
Was geschieht bei der Applanationstonometrie und wie wird dabei der Augeninnendruck gemessen?
Bei der Applanationstonometrie wird die Hornhaut durch die Spitze des Tonometers abgeflacht. Währenddessen gelangt der mit Fluoreszein angefärbte Tränenfilm in den schmalen Spalt zwischen Hornhaut und Tonometerspitze und bildet dort einen ringförmigen Meniskus („Meniskusring“). Die Größe dieses Meniskusrings hängt davon ab, wie stark die Hornhaut durch die Tonometerspitze abgeflacht wird. Wird eine große Fläche applaniert, ist der Ring groß; wird nur eine kleine Fläche applaniert, ist er entsprechend klein. Um den Augeninnendruck (IOD) zu messen, muss der vom Gerät ausgeübte Druck (d. h. durch Drehen des Einstellknopfes) so lange angepasst werden, bis der Durchmesser des Fluoreszeinrings genau 3,06 mm beträgt. Ist dies erreicht, entspricht die vom Applanationstonometer ausgeübte Kraft genau der Kraft, die der Augeninnendruck von innen auf die Hornhaut ausübt – also dem IOD. Ist die vom Applanationstonometer ausgeübte Kraft größer als der Augeninnendruck, wird die Hornhaut über das Sollmaß hinaus abgeflacht. Dadurch beträgt der Durchmesser der applanierten Fläche mehr als 3,06 mm, und auch der Fluoreszein-Meniskusring erscheint entsprechend größer. Wenn hingegen der Augeninnendruck geringer ist als die von der Applanatorspitze ausgeübte Kraft, wird eine größere Hornhautfläche abgeflacht. Der Durchmesser der abgeflachten Fläche beträgt dann mehr als 3,06 mm, und entsprechend ist auch der Fluoreszein-Meniskus größer.
Gut, aber warum wird beim Applanationstonometer ein Prisma eingesetzt, das den fluoreszierenden Kreis in zwei Halbkreise aufspaltet?
Stellen wir uns vor, das Applanationstonometer enthielte kein Prisma. Die Tonometerspitze würde gegen die Hornhaut drücken, und man würde den Einstellknopf so lange drehen, bis der Durchmesser des fluoreszierenden Kreises 3,06 mm beträgt. Das klingt zunächst ganz einfach. Doch dann stellt sich die Frage: Woher weiß man, wann der Durchmesser tatsächlich 3,06 mm erreicht hat? Eine Möglichkeit wäre, eine 3,06-mm-Messlinie in die Optik der Spaltlampe einzugravieren. Damit hätte man ein einfaches Hilfsmittel zur Größenbestimmung. Andererseits wäre diese Linie während der gesamten Untersuchung ständig im Blickfeld sichtbar – und das wäre unpraktisch. Welche andere Lösung gibt es?
Hier kommt das Prisma ins Spiel. Das Prisma teilt das Bild des Kreises in zwei Hälften – allerdings nicht auf eine beliebige Art und Weise. Vielmehr ist das Prisma so konstruiert, dass sich die beiden Halbkreise genau dann überlappen, wenn der Durchmesser des Kreises 3,06 mm beträgt. Wenn also die auf die Hornhaut ausgeübte Kraft durch die Tonometerspitze verändert wird (d. h. wenn man am Einstellknopf des Applanationstonometers dreht), sieht es so aus, als würden sich die Mires aufeinander zu oder voneinander weg bewegen. Tatsächlich bewegen sie sich jedoch nicht. Was in Wirklichkeit passiert, ist, dass der Kreis größer oder kleiner wird. (Beim nächsten Mal, wenn Sie eine Applanationstonometrie durchführen, beobachten Sie die Höhe der Mires, während Sie die Einstellung am Tonometer verändern. Sie werden dann leichter erkennen, dass nicht der Abstand zwischen den beiden Segmenten variiert, sondern dass sich in Wirklichkeit der Durchmesser des Fluoreszeinrings verändert.)

## Slide 47
Der scheinbare Eindruck beim Drehen des Knopfes: Die beiden Ringsegmente scheinen sich aufeinander zu oder voneinander weg zu bewegen.
Durchmesser des applanierten Bereichs > 3,06 mm
Durchmesser des applanierten Bereichs < 3,06 mm
Durchmesser des applanierten Bereichs = 3,06 mm
Der Wert auf der Skala ist zu hoch
Der Wert auf der Skala ist zu niedrig
Wert auf der Skala = Augeninnendruck
Applanationstonometrie
Keine Frage – fahren Sie fort, wenn Sie bereit sind

## Slide 48
Der scheinbare Eindruck beim Drehen des Knopfes: Die beiden Ringsegmente scheinen sich aufeinander zu oder voneinander weg zu bewegen.
Durchmesser des applanierten Bereichs > 3,06 mm
Durchmesser des applanierten Bereichs < 3,06 mm
Durchmesser des applanierten Bereichs = 3,06 mm
Der Wert auf der Skala ist zu hoch
Der Wert auf der Skala ist zu niedrig
Wert auf der Skala = Augeninnendruck
Durchmesser des applanierten Bereichs > 3,06 mm
Durchmesser des applanierten Bereichs < 3,06 mm
Durchmesser des applanierten Bereichs = 3,06 mm
Der Wert auf der Skala ist zu hoch
Der Wert auf der Skala ist zu niedrig
Zahl auf der Skala = Augeninnendruck
Was Sie tatsächlich sehen: Die Größe des Ringsegments wird größer und kleiner.
Applanationstonometrie
Keine Frage – fahren Sie fort, wenn Sie bereit sind

## Slide 49: F
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
pathologischer Zustand
Applanationstonometrie

## Slide 50: A
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
Applanationstonometrie

## Slide 51: F
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
Aber eine Hornhaut mit Ödem ist verdickt, und bekanntermaßen führen dickere Hornhäute bei der Applanationstonometrie zu einer Überschätzung des Augeninnendrucks. Warum scheint das hier nicht zu stimmen?
Applanationstonometrie

## Slide 52: A
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
Aber eine Hornhaut mit Ödem ist verdickt, und bekanntermaßen führen dickere Hornhäute bei der Applanationstonometrie zu einer Überschätzung des Augeninnendrucks. Warum scheint das hier nicht zu stimmen?
Nicht jede verdickte Hornhaut verhält sich biomechanisch gleich. Eine von Natur aus dicke Hornhaut – also eine Hornhaut, die ohne krankhafte Veränderung überdurchschnittlich dick ist – erzeugt bei der Applanationstonometrie zu hohe Messwerte, da sie aufgrund ihrer Struktur einen höheren Eigenwiderstand gegen die Abflachung aufweist.
Applanationstonometrie

## Slide 53: A
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
Aber eine Hornhaut mit Ödem ist verdickt, und bekanntermaßen führen dickere Hornhäute bei der Applanationstonometrie zu einer Überschätzung des Augeninnendrucks. Warum scheint das hier nicht zu stimmen?
Nicht jede verdickte Hornhaut verhält sich biomechanisch gleich. Eine von Natur aus dicke Hornhaut – also eine Hornhaut, die ohne krankhafte Veränderung überdurchschnittlich dick ist – erzeugt bei der Applanationstonometrie zu hohe Messwerte, da sie aufgrund ihrer Struktur einen höheren Eigenwiderstand gegen die Abflachung aufweist. Andererseits kommt es bei einer ödematösen Hornhaut zu einer Abnahme ihres ursprünglichen biomechanischen Widerstands (stellen Sie sie sich als ‚breiig‘ oder ‚weich‘ vor). Die Dicke an sich ist nicht das entscheidende Problem.
Applanationstonometrie

## Slide 54: F
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
Ups
Applanationstonometrie

## Slide 55: A
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
Applanationstonometrie

## Slide 56: F
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
zwei Wörter
Applanationstonometrie

## Slide 57: A
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
Applanationstonometrie

## Slide 58: F
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
Applanationstonometrie
zu viel vs
wenig

## Slide 59: A
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
Applanationstonometrie

## Slide 60: F
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
Applanationstonometrie
Warum würde zu wenig Flureszein zu einem fälschlicherweise niedrigen Messwert führen?

## Slide 61: A
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
Applanationstonometrie
Warum würde zu wenig Flureszein zu einem fälschlicherweise niedrigen Messwert führen?
Der Hauptgrund ist, dass der innere Rand der Mires dadurch schlechter erkennbar wird. In der Folge wird der Knopf des Tonometers nicht ausreichend weitergedreht, obwohl dies notwendig wäre.

## Slide 62: F
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
Applanationstonometrie
ein Wörter

## Slide 63: A
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
Applanationstonometrie

## Slide 64: F
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
Applanationstonometrie
na klar

## Slide 65: A
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
Applanationstonometrie

## Slide 66: F
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
Applanationstonometrie
Warum führt zu viel Fluoreszein zu einem fälschlich hohen Messwert? Führt es dazu, dass die Mires zu deutlich sichtbar werden?

## Slide 67: A
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
Applanationstonometrie
Warum führt zu viel Fluoreszein zu einem fälschlich hohen Messwert? Führt es dazu, dass die Mires zu deutlich sichtbar werden?
Nein, du Schlaumeier ;)

## Slide 68: F
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
Applanationstonometrie
Warum führt zu viel Fluoreszein zu einem fälschlich hohen Messwert? Führt es dazu, dass die Mires zu deutlich sichtbar werden?
Nein, du Schlaumeier ;)
Jetzt einmal ernsthaft: Ich habe gehört, dass überschüssiges Fluoreszein dazu führt, dass die Mires zu breit werden. Stimmt das?

## Slide 69: Fragen und Antworten
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
Applanationstonometrie
Warum führt zu viel Fluoreszein zu einem fälschlich hohen Messwert? Führt es dazu, dass die Mires zu deutlich sichtbar werden?
Nein, du Schlaumeier ;)
Jetzt einmal ernsthaft: Ich habe gehört, dass überschüssiges Fluoreszein dazu führt, dass die Mires zu breit werden. Stimmt das?
Das würde man zunächst vermuten, aber es stimmt nicht. Egal, wie viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist: Sobald sich die inneren Ränder der Mires überlappen, beträgt der Durchmesser der applanierten Fläche genau 3,06 mm.
Diese Zahl müssen Sie kennen!

## Slide 70: A
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
Applanationstonometrie
Warum führt zu viel Fluoreszein zu einem fälschlich hohen Messwert? Führt es dazu, dass die Mires zu deutlich sichtbar werden?
Nein, du Schlaumeier ;)
Jetzt einmal ernsthaft: Ich habe gehört, dass überschüssiges Fluoreszein dazu führt, dass die Mires zu breit werden. Stimmt das?
Das würde man zunächst vermuten, aber es stimmt nicht. Egal, wie viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist: Sobald sich die inneren Ränder der Mires überlappen, beträgt der Durchmesser der applanierten Fläche genau 3,06 mm.

## Slide 71: F
Warum führt zu viel Fluoreszein zu einem fälschlich hohen Messwert? Führt es dazu, dass die Mires zu deutlich sichtbar werden?
Nein, du Schlaumeier ;)
Jetzt einmal ernsthaft: Ich habe gehört, dass überschüssiges Fluoreszein dazu führt, dass die Mires zu breit werden. Stimmt das?
Das würde man zunächst vermuten, aber es stimmt nicht. Egal, wie viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist: Sobald sich die inneren Ränder der Mires überlappen, beträgt der Durchmesser der applanierten Fläche genau 3,06 mm.
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
Applanationstonometrie
OK, warum führt dann zu viel Fluoreszein zu einem fälschlich hohen Messwert?
Zu viel Flureszein macht den Tränenfilm besonders dick. Ein besonders dicker Tränenfilm vergrößert den Krümmungsradius des Tränenfilms, was wiederum dessen Oberflächenspannung verringert. Die Verringerung der Oberflächenspannung bedeutet, dass weniger von der „Zugkraft“ auf die Applanationsspitze wirkt, die eigentlich vorhanden sein sollte, und daher muss der Knopf stärker gedreht werden, um dies auszugleichen – wodurch ein fälschlicherweise hoher Messwert entsteht.

## Slide 72: Fragen und Antworten
Warum führt zu viel Fluoreszein zu einem fälschlich hohen Messwert? Führt es dazu, dass die Mires zu deutlich sichtbar werden?
Nein, du Schlaumeier ;)
Jetzt einmal ernsthaft: Ich habe gehört, dass überschüssiges Fluoreszein dazu führt, dass die Mires zu breit werden. Stimmt das?
Das würde man zunächst vermuten, aber es stimmt nicht. Egal, wie viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist: Sobald sich die inneren Ränder der Mires überlappen, beträgt der Durchmesser der applanierten Fläche genau 3,06 mm.
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
Applanationstonometrie
OK, warum führt dann zu viel Fluoreszein zu einem fälschlich hohen Messwert?
Eine zu große Menge Fluoreszein verdickt den Tränenfilm. Dadurch wird der Krümmungsradius der Tränenfilmoberfläche größer, wodurch die Oberflächenspannung des Tränenfilms abnimmt.Die Verringerung der Oberflächenspannung bedeutet, dass weniger von der „Zugkraft“ auf die Applanationsspitze wirkt, die eigentlich vorhanden sein sollte, und daher muss der Knopf stärker gedreht werden, um dies auszugleichen – wodurch ein fälschlicherweise hoher Messwert entsteht.
größer vs kleiner
zunimmt vs. abnimmt

## Slide 73: A
Warum führt zu viel Fluoreszein zu einem fälschlich hohen Messwert? Führt es dazu, dass die Mires zu deutlich sichtbar werden?
Nein, du Schlaumeier ;)
Jetzt einmal ernsthaft: Ich habe gehört, dass überschüssiges Fluoreszein dazu führt, dass die Mires zu breit werden. Stimmt das?
Das würde man zunächst vermuten, aber es stimmt nicht. Egal, wie viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist: Sobald sich die inneren Ränder der Mires überlappen, beträgt der Durchmesser der applanierten Fläche genau 3,06 mm.
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
Applanationstonometrie
OK, warum führt dann zu viel Fluoreszein zu einem fälschlich hohen Messwert?
Eine zu große Menge Fluoreszein verdickt den Tränenfilm. Dadurch wird der Krümmungsradius der Tränenfilmoberfläche größer, wodurch die Oberflächenspannung des Tränenfilms abnimmt.Die Verringerung der Oberflächenspannung bedeutet, dass weniger von der „Zugkraft“ auf die Applanationsspitze wirkt, die eigentlich vorhanden sein sollte, und daher muss der Knopf stärker gedreht werden, um dies auszugleichen – wodurch ein fälschlicherweise hoher Messwert entsteht.

## Slide 74: A
Warum führt zu viel Fluoreszein zu einem fälschlich hohen Messwert? Führt es dazu, dass die Mires zu deutlich sichtbar werden?
Nein, du Schlaumeier ;)
Jetzt einmal ernsthaft: Ich habe gehört, dass überschüssiges Fluoreszein dazu führt, dass die Mires zu breit werden. Stimmt das?
Das würde man zunächst vermuten, aber es stimmt nicht. Egal, wie viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist: Sobald sich die inneren Ränder der Mires überlappen, beträgt der Durchmesser der applanierten Fläche genau 3,06 mm.
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
Applanationstonometrie
OK, warum führt dann zu viel Fluoreszein zu einem fälschlich hohen Messwert?
Eine zu große Menge Fluoreszein verdickt den Tränenfilm. Dadurch wird der Krümmungsradius der Tränenfilmoberfläche größer, wodurch die Oberflächenspannung des Tränenfilms abnimmt. Durch die verringerte Oberflächenspannung wirkt eine geringere Zugkraft auf die Applanationsspitze. Da das Messprinzip aber von einer bestimmten kapillären Zugkraft ausgeht, muss der Untersucher die Kraft am Tonometer stärker erhöhen, um die korrekte Applanationsposition zu erreichen. Dadurch wird der Augeninnendruck fälschlicherweise zu hoch angezeigt.

## Slide 75: F
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert wird schlichtweg UNTERSCHÄTZT, wenn das Auge einen signifikanten Hornhautastigmatismus aufweist
Applanationstonometrie

## Slide 76: A
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Fluoreszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert wird schlichtweg UNTERSCHÄTZT, wenn das Auge einen signifikanten Hornhautastigmatismus aufweist
Applanationstonometrie

## Slide 77: F
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert wird schlichtweg UNTERSCHÄTZT, wenn das Auge einen signifikanten Hornhautastigmatismus aufweist
Applanationstonometrie
Was wird bei der Applanation eines Auges mit starkem Hornhautastigmatismus ungewöhnlich sein?
Die Mires sind nicht rund, sondern eiförmig
Das ist seltsam. Wie wirken sich ovale Messscheiben auf den Augeninnendruckwert aus?
Der gemessene Augeninnendruck (IOD) hängt davon ab, ob Sie die Messscheiben entlang der kurzen oder der langen Achse der Ellipse ausrichten
Was kann man tun, um in dieser Situation einen genauen Augeninnendruckwert zu erhalten?
Richten Sie die Markierung am Prisma so aus, dass sie auf die Mitte des Meridians zeigt, der am wenigsten gekrümmt ist, d. h. auf den flacheren Meridian – dieser Wert wird genau sein. Oder wenn Sie sich nicht merken können, welche Achse Sie überprüfen sollen, können Sie den Augeninnendruck an zwei beliebigen Meridianen messen, die 90o voneinander entfernt sind, und den Durchschnitt der beiden Messwerte bilden.

## Slide 78: Fragen und Antworten
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert wird schlichtweg UNTERSCHÄTZT, wenn das Auge einen signifikanten Hornhautastigmatismus aufweist
Applanationstonometrie
Was wird bei der Applanation eines Auges mit starkem Hornhautastigmatismus ungewöhnlich sein?
Die Mires sind nicht rund, sondern eiförmig.
Das ist seltsam. Wie wirken sich ovale Messscheiben auf den Augeninnendruckwert aus?
Der gemessene Augeninnendruck (IOD) hängt davon ab, ob Sie die Messscheiben entlang der kurzen oder der langen Achse der Ellipse ausrichten
Was kann man tun, um in dieser Situation einen genauen Augeninnendruckwert zu erhalten?
Richten Sie die Markierung am Prisma so aus, dass sie auf die Mitte des Meridians zeigt, der am wenigsten gekrümmt ist, d. h. auf den flacheren Meridian – dieser Wert wird genau sein. Oder wenn Sie sich nicht merken können, welche Achse Sie überprüfen sollen, können Sie den Augeninnendruck an zwei beliebigen Meridianen messen, die 90o voneinander entfernt sind, und den Durchschnitt der beiden Messwerte bilden.

## Slide 79: A
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert wird schlichtweg UNTERSCHÄTZT, wenn das Auge einen signifikanten Hornhautastigmatismus aufweist
Applanationstonometrie
Was wird bei der Applanation eines Auges mit starkem Hornhautastigmatismus ungewöhnlich sein?
Die Mires sind nicht rund, sondern eiförmig.
Das ist seltsam. Wie wirken sich ovale Messscheiben auf den Augeninnendruckwert aus?
Der gemessene Augeninnendruck (IOD) hängt davon ab, ob Sie die Messscheiben entlang der kurzen oder der langen Achse der Ellipse ausrichten
Was kann man tun, um in dieser Situation einen genauen Augeninnendruckwert zu erhalten?
Richten Sie die Markierung am Prisma so aus, dass sie auf die Mitte des Meridians zeigt, der am wenigsten gekrümmt ist, d. h. auf den flacheren Meridian – dieser Wert ist dann genau. Oder wenn Sie sich nicht merken können, welche Achse Sie überprüfen müssen, können Sie den Augeninnendruck an zwei beliebigen Meridianen messen, die 90o voneinander entfernt sind, und den Durchschnitt der beiden Messwerte bilden.

## Slide 80: F
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert wird schlichtweg UNTERSCHÄTZT, wenn das Auge einen signifikanten Hornhautastigmatismus aufweist
Applanationstonometrie
Was wird bei der Applanation eines Auges mit starkem Hornhautastigmatismus ungewöhnlich sein?
Die Mires sind nicht rund, sondern eiförmig.
Das ist ungewöhnlich. Wie wirken sich ovale Mires auf den gemessenen Augendruckwert aus?
Der gemessene Augeninnendruck (IOD) hängt davon ab, ob Sie die Messscheiben entlang der kurzen oder der langen Achse der Ellipse ausrichten
Was kann man tun, um in dieser Situation einen genauen Augeninnendruckwert zu erhalten?
Richten Sie die Markierung am Prisma so aus, dass sie auf die Mitte des Meridians zeigt, der am wenigsten gekrümmt ist, d. h. auf den flacheren Meridian – dieser Wert ist dann genau. Oder wenn Sie sich nicht merken können, welche Achse Sie überprüfen müssen, können Sie den Augeninnendruck an zwei beliebigen Meridianen messen, die 90o voneinander entfernt sind, und den Durchschnitt der beiden Messwerte bilden.

## Slide 81: A
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert wird schlichtweg UNTERSCHÄTZT, wenn das Auge einen signifikanten Hornhautastigmatismus aufweist
Applanationstonometrie
Was wird bei der Applanation eines Auges mit starkem Hornhautastigmatismus ungewöhnlich sein?
Die Mires sind nicht rund, sondern eiförmig.
Das ist ungewöhnlich. Wie wirken sich ovale Mires auf den gemessenen Augendruckwert aus?
Der IOD-Messwert hängt davon ab, ob die Mires entlang der kurzen oder der langen Achse der elliptischen Applanationsfläche ausgerichtet werden.
Was kann man tun, um in dieser Situation einen genauen Augeninnendruckwert zu erhalten?
Richten Sie die Markierung am Prisma so aus, dass sie auf die Mitte des Meridians zeigt, der am wenigsten gekrümmt ist, d. h. auf den flacheren Meridian – dieser Wert ist dann genau. Oder wenn Sie sich nicht merken können, welche Achse Sie überprüfen müssen, können Sie den Augeninnendruck an zwei beliebigen Meridianen messen, die 90o voneinander entfernt sind, und den Durchschnitt der beiden Messwerte bilden.

## Slide 82: F
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert wird schlichtweg UNTERSCHÄTZT, wenn das Auge einen signifikanten Hornhautastigmatismus aufweist
Applanationstonometrie
Was wird bei der Applanation eines Auges mit starkem Hornhautastigmatismus ungewöhnlich sein?
Die Mires sind nicht rund, sondern eiförmig.
Das ist ungewöhnlich. Wie wirken sich ovale Mires auf den gemessenen Augendruckwert aus?
Der IOD-Messwert hängt davon ab, ob die Mires entlang der kurzen oder der langen Achse der elliptischen Applanationsfläche ausgerichtet werden.
Was kann man tun, um in dieser Situation einen genauen Augeninnendruckwert zu erhalten?
Richten Sie die Markierung am Prisma so aus, dass sie auf die Mitte des Meridians zeigt, der am wenigsten gekrümmt ist, d. h. auf den flacheren Meridian – dieser Wert ist dann genau. Oder wenn Sie sich nicht merken können, welche Achse Sie überprüfen müssen, können Sie den Augeninnendruck an zwei beliebigen Meridianen messen, die 90o voneinander entfernt sind, und den Durchschnitt der beiden Messwerte bilden.

## Slide 83: Fragen und Antworten
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert wird schlichtweg UNTERSCHÄTZT, wenn das Auge einen signifikanten Hornhautastigmatismus aufweist
Applanationstonometrie
Was wird bei der Applanation eines Auges mit starkem Hornhautastigmatismus ungewöhnlich sein?
Die Mires sind nicht rund, sondern eiförmig.
Das ist ungewöhnlich. Wie wirken sich ovale Mires auf den gemessenen Augendruckwert aus?
Der IOD-Messwert hängt davon ab, ob die Mires entlang der kurzen oder der langen Achse der elliptischen Applanationsfläche ausgerichtet werden.
Was kann man tun, um in dieser Situation einen genauen Augeninnendruckwert zu erhalten?
Bei Astigmatismus sollte die Markierung am Tonometerprisma auf die Mitte des flachsten Meridians ausgerichtet werden (also den Meridian mit der geringsten Krümmung). Dieser Messwert entspricht dem korrekten Augeninnendruck.. Oder wenn Sie sich nicht merken können, welche Achse Sie überprüfen sollen, können Sie den Augeninnendruck an zwei beliebigen Meridianen messen, die 90o voneinander entfernt sind, und den Durchschnitt der beiden Messwerte bilden.
steilsten vs. flachsten
höchsten vs. geringsten

## Slide 84: A
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert wird schlichtweg UNTERSCHÄTZT, wenn das Auge einen signifikanten Hornhautastigmatismus aufweist
Hornhautastigmatismus aufweist
Applanationstonometrie
Was wird bei der Applanation eines Auges mit starkem Hornhautastigmatismus ungewöhnlich sein?
Die Mires sind nicht rund, sondern eiförmig.
Das ist ungewöhnlich. Wie wirken sich ovale Mires auf den gemessenen Augendruckwert aus?
Der IOD-Messwert hängt davon ab, ob die Mires entlang der kurzen oder der langen Achse der elliptischen Applanationsfläche ausgerichtet werden.
Was kann man tun, um in dieser Situation einen genauen Augeninnendruckwert zu erhalten?
Bei Astigmatismus sollte die Markierung am Tonometerprisma auf die Mitte des flachsten Meridians ausgerichtet werden (also den Meridian mit der geringsten Krümmung). Dieser Messwert entspricht dem korrekten Augeninnendruck.. . Oder wenn Sie sich nicht merken können, welche Achse Sie überprüfen müssen, können Sie den Augeninnendruck an zwei beliebigen Meridianen messen, die 90o voneinander entfernt sind, und den Durchschnitt der beiden Messwerte bilden.

## Slide 85: F
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert wird schlichtweg UNTERSCHÄTZT, wenn das Auge einen signifikanten Hornhautastigmatismus aufweist
Hornhautastigmatismus aufweist
Applanationstonometrie
Was wird bei der Applanation eines Auges mit starkem Hornhautastigmatismus ungewöhnlich sein?
Die Mires sind nicht rund, sondern eiförmig.
Das ist ungewöhnlich. Wie wirken sich ovale Mires auf den gemessenen Augendruckwert aus?
Der IOD-Messwert hängt davon ab, ob die Mires entlang der kurzen oder der langen Achse der elliptischen Applanationsfläche ausgerichtet werden.
Was kann man tun, um in dieser Situation einen genauen Augeninnendruckwert zu erhalten?
Bei Astigmatismus sollte die Markierung am Tonometerprisma auf die Mitte des flachsten Meridians ausgerichtet werden (also den Meridian mit der geringsten Krümmung). Dieser Messwert entspricht dem korrekten Augeninnendruck..Wenn Sie vergessen haben, welche Achse Sie verwenden sollen, messen Sie den IOD einfach in zwei um 90° versetzten Meridianen und nehmen den Durchschnitt der beiden Werte.
#

## Slide 86: A
Weitere Informationen zur Applanationstonometrie
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu niedrig, wenn:
    die Hornhaut ödematös ist
    die Applanation über einer weichen Kontaktlinse durchgeführt wird
    nach einer Plomben-Operation (verändert die Sklerasteifigkeit)
    zu wenig Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert ist fälschlicherweise zu hoch, wenn:
    die Messung über einer Hornhautnarbe durchgeführt wird
    zu viel Flureszein im Tränenfilm vorhanden ist
  Der Messwert wird schlichtweg UNTERSCHÄTZT, wenn das Auge einen signifikanten Hornhautastigmatismus aufweist
Hornhautastigmatismus aufweist
Applanationstonometrie
Was wird bei der Applanation eines Auges mit starkem Hornhautastigmatismus ungewöhnlich sein?
Die Mires sind nicht rund, sondern eiförmig.
Das ist ungewöhnlich. Wie wirken sich ovale Mires auf den gemessenen Augendruckwert aus?
Der IOD-Messwert hängt davon ab, ob die Mires entlang der kurzen oder der langen Achse der elliptischen Applanationsfläche ausgerichtet werden.
Was kann man tun, um in dieser Situation einen genauen Augeninnendruckwert zu erhalten?
Bei Astigmatismus sollte die Markierung am Tonometerprisma auf die Mitte des flachsten Meridians ausgerichtet werden (also den Meridian mit der geringsten Krümmung). Dieser Messwert entspricht dem korrekten Augeninnendruck..Wenn Sie vergessen haben, welche Achse Sie verwenden sollen, messen Sie den IOD einfach in zwei um 90° versetzten Meridianen und nehmen den Durchschnitt der beiden Werte.